Инструкция по использованию Монитора для

измерения давления

# Важная информация

Учитывайте, что считывание давления с монитора происходит относительно атмосферного давления. Существует множество версий относительно абсолютного давления, которое зависит от величины атмосферного давления в момент считывания.

Проверяйте точность измерения давления Монитором как минимум раз в год. Для проверки точности обратитесь к инструкции по калибровке.

# Предосторожности

Не используйте предварительно заполненный шприц, если его сожержимое окрашено или содержит взвеси

Шприц – только для одноразового применения. Если в нем остался раствор – вылейте неиспользованное содержимое

Содержимое шприца и внутренняя часть его стерильна, если защитный колпачок находится на месте и упаковка не повреждена.

Храните шприц при комнатной температуре, избегайте замораживания

# Символы

ON = включен

OFF=выключен

ZERO= при нажатии значение устанавливается на 00

BAT= при появлении на мониторе символа- батарею необходимо заменить

Инструкция

Соблюдайте стерильность

- Включить устройство.  Значение устанавливается на величине 0-9 мм рт ст

- Удалите упаковку с расходных частей

- Наденьте иголку на заостренный конец камеры

- Удалите колпачок со шприца и вкрутите шприц в мембранную камеру.

Соблюдайте стерильность, чтобы не загрязнить путь прохождения  жидкости.

- Откройте крышку монитора, расположите камеру в гнезде черной

стороной вниз и слегка надавите для полной установки.(рис 2)

- Закройте крышку, проследите, чтобы защелкнулся замок.

Примечание: если крышка не закрывается, поверните шприц, так чтобы плоская сторона ограничителя прилегала к основанию блока. При этом уменьшится боковая высота и крышку можно будет закрыть.

- Удерживайте иголку под углом 45*вверх. Удалите воздух из шприца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   НЕ позволяйте раствору стекать по игле через стенку переходника

  - Придайте шприцу положение, соответствующее приблизительному углу введения в кожу и нажмите кнопку Zero. Через 2 сек на мониторе появится значение 00 (рис 3)

ПРИМЕЧАНИЕ: перед продолжением исследованиния необходимо, чтобы монитор показывал 0, Если нет – обратитесь к разделу «Проблемы»

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте монитор, если на экране светится значок –разряження батарея. Для дальнейшего чтения результата поменяйте батарею

- Введите иглу в тело, медленно введите меньше чем 3/10 сс раствора  в область сдавления для выравнивания с интерстициальной жидкостью

- Подождите пока произойдет выравнивание

- Прочитайте давление

- Для дополнительных измерений повторите шаги 8-12. Убедитесь, что на мониторе установлен 0

# Индивидуальный катетер

## Предупреждение

Не устанавливайте катетер больше, чем на 24 часа.

Соблюдайте стерильность

Примечание: Всегда начинайте процедуру с полным шприцом

- Включите монитор.

- Удалите иголку с монитора

- Присоедините катетер на заостренный конец камеры, убедитесь, что он одет очень прочно (рис 4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать дополнительную удлиняющую трубку между катетером и монитором при необходимости

- Удалите мандрен из иголки и введите катетер, пока его конец не покажется из конца иглоки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Катетер не должен выступать впереди иголки, так

как он может быть проткнут иголкой при введении

- Держите иглу под углом 45* вверх по отношению к горизонтали и

медленно удалите воздух

- установите конец катетера (щелевидный конец) на той же высоте, что

и мембранный отсек (рис5)

- Нажмите на кнопку Zero

ПРИМЕЧАНИЕ Для дальнейшей процедуры монитор должен показывать 00, если нет, обратитесь к разделу «Проблемы»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте монитор, если не экране светится

значок –разряження батарея. Для дальнейшего чтения результата

поменяйте батарею.

- Удерживайте иголку и катетер вместе и введите в обл сдавления.

Убедидесь, что конец  катетера находится в игле.

- Продвигайте катетер вперед, одновременно оттягивая назад иглу

(рис6). Установите катетер на месте, после удаления иглы из кожи.

- Удалите иголку.

ПРИМЕЧАНИЕ Соедините зеленые пластины, затем разъедините их и удалите иглу. (рис 7)

- Держите камеру на мониторе на той же высоте, что и щелевидный

конец катетера в теле человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Монитор должен быть надежно закреплен на теле человека, для предупреждения смещения и повреждений у пациента.

12. Введите менее чем 3/10 сс раствора в область сдавления для выравния с интерстициальной жидкостью

- Подождите для уравнивания давлений

- Записывайте измерения через равные интервалы. Повторите

пункт 12  для дальнейших измерений.

ПРОБЛЕМЫ

Если усторйство не устанавливается на 00 в течении 2-х секунд после нажати кнопки Zero, выплните следующее:

- Проверьте, показывает ли монитор давление между 0-9 мм рт ст

  - если монитор показывает 0-9 и не устанавливается на 00 при нажатии кнопки  Zero, замените батарею и попытайтесь опять установить 0

  - Если на дисплее более 9 мм рт ст, попытайтесь выполнить следующие действия для установления баланса 0.

Выключите и включите аппарат

Выпустите менее чем 3/10 сс жидкости через одноразовый набор и проверьте не заблокирована ли иголка или катетер

Выключите аппарат и выньте камеру из устройства а затем медленно установите ее на место.

- Если эти действия не помогли, возможно жидкость присутствует  на контактах

  - подождите 24-48 часов для испарения жидкости

- Если ни одно из вышеуказанных действий не помоголо отправьте

аппарт в сервисную службу.

### Чистка и стерилизация

Протрите монитор влажной мыльной мочалкой

### ПРДУПРЕЖДЕНИЕ: Не погружайте монитор в жидкость

НЕ  позволяйте воде проникать внутрь монитора. Это электрический аппарат и он может не работать после контакта с водой.

Иголки, шприцы и катетер - одноразовые

Выбрасывайте после использования. Не стерилизуйте.

Замена батареи

- Выключите монитор

- Удалите заднюю крышку монитора с бумажной этикеткой

- Вытащите батарею

- Отсоедините батарею от коннектора

- Установите новую

- Вставьте батарею и провода внуть монитора

- Закройте крышу и защелкните ее

# Гарантия

Продукция Stryker имеет 1 год гарантии с момента продажи, за исключением случаев, описанных ниже.

Продукция не должна иметь внешних дефектов и должна правильно эксплуатироваться. Необычный износ и повреждения, вызваные неправильтной эксплуатацией, отличающейся от той, что записана в инструкции, не покрываются  гарантией. Любые попытки самостоятельно отремонтировать  аппарат или провести какие-то регулировки могут повредить вашей гарантии.